

金属探测仪技术参数及性能需求

一、设备需求概述
西南航食生产制作部冷荤摆盘间需购一台餐食金属探测仪，设备主要由于检测冷荤类产品，产品种类为泡菜（重盐重水）、腌制、烘烤类肉制品、含渍水和酱料类水果蔬菜等。购置设备安装地有安装位置，配置电源到位，要求设备能检出含盐、含水类产品中金属异物，检测灵敏度高。具备报警停机、传输速度可调、机身防锈、防水等功能，设备主要部件选购进口器件。
二、设备数量及规格
	序 号
	设备名称
	数量
	规格

	1
	金属探测仪
	1
	检测开口450mm*200mm，传输皮带离地800mm,设备总长1555mm-20000mm,设备总高≤1500mm


主要技术参数

	序号
	项目
	参数

	1
	检测通过宽度
	约400mm

	2
	检测通过高度
	约200mm

	3
	带产品检测精度
	可检测φ1.5mm的铁；φ2.0mm的非铁，3.0mm的不锈钢316等金属杂质，检测精度越高越好

	4
	机身材质
	所有材质必须是304不锈钢喷砂，包括检测区域设备外壳以及控制外壳，并采用工业化设计非纯平表面，最小3度的倾角更利于清洁，符合卫生设计标准

	5
	输送机
	长度1550mm-2000mm,高度750+/-50mm(可调)

	6
	输送机承受最大重量
	≥30KG

	7
	电机\变频器
	进口电机品牌：SEW或同级
进口变频器品牌：三菱或同级

	8
	测试片样品
	提供全套带证书测试片，包括铁、非铁、不锈钢316材质的测试片，以便做设备性能测试；所有提供的测试片都符合ANSI/AFBMA标准10或者DN5401。将测试小球装入载体的过程通过ISO9001:2000认证，符合国际标准

	9
	操作/显示方式
	≥7英寸彩色触摸屏，采用Windows 10操作系统，中文显示，图形化菜单设计

	10
	数据接口
	配备USB接口，可从设备提取基本数据的功能 

	11
	电源
	220V±10％ AC

	12
	产品通过方向
	面对操作屏幕，方向从左往右或从右到左

	13
	传送带宽度和材质
	≥400mm
, 食品级聚亚安酯（PU）

	14
	运输速度
	10~30米/分钟可调

	15
	参考品牌
	梅特勒托利多，日本安立


四、性能要求

对金属检测精度可以进行设定，确保设定值以上金属异物（如铜、铝、铁、不锈钢、非铁等）均能检测到。

速度采用无极变速，能与包装传送带相匹配。
采用数字电路，具备多频检测功能，检测频率100khz-300khz。有效消除产品效应。当产品或产品类型更换时机器将自动进行检测精度最优化，并且不需要人工调节。
具备智能型多通道检测技术，功能上能够对铁、非铁（铜等有色金属）、不锈钢的检测精度同时达到最优。

预设产品数量不少于20种，方便切换产品种类；
故障和预警信息:全面故障监控和实时监测超过70种情况的条件监控系统，每种情况都有特定的图标信息；
探测出金属时传送带停止并发出警报，蜂鸣器声音不小于60dB，可通过按钮复位；

可调整与前后端设备传送带高度一致，平稳运行。
五、施工要求
1）设备上线时间：合同签订后20个工作日内安调培训完成；

2）施工条件：现场施工、根据实际生产情况安排进场时间，工作餐自费，不提供住宿；

3）施工要求：安全文明施工，要求作业面打围、悬挂警示牌、作业人员持证上岗，作业人员遵守航食相关生产和安全管理规定。

六、资金情况：

自筹资金

七、付款及结算方式：

1) 合同签订后支付总款项15%，设备整体调试验收合格后支付剩余总进度款的80%，余留5%为质保金（设备验收合格之日起一年后付质保金）；

2) 报价包含设备安装调试和操作培训费用，该项目由用户方提供符合相应规格的电缆到设备安装位置，安装位置到设备的线缆、辅材、人工等在报价中已包含；

3)税率：设备类税率为13%。

八、质保期
自安调完成起大于1年。


